DCX17 系列通信协议

2021.7.20  修改

RS485： 9600  N  8  1

- 获取压力（整数扩大1w倍）(应答并记录)

发 01 03 00 01 00 02 95 CB

编号  功能代码  数据(地址 长度)  CRC校验

返 01 03 04 00 0F 87 59 69 FA   (101.76890 kPa)

编号  功能代码  读取的字节数  数据  CRC校验

- 获取温度（整数扩大1w倍）(应答并记录)

发 01 03 00 03 00 02 34 0B

返 01 03 04 00 03 85 A5 A8 D8   (23.08210 度)

- 获取压力温度（整数扩大1w倍）(应答并记录)

发 01 03 00 01 00 04 15 C9

收 01 03 08 00 0F 87 59 00 03 85 A5 3A 46

- 获取压力(浮点数) (应答并记录)

发 01 03 00 41 00 02 94 1F

返 01 03 04 42 CB 89 AD 39 98

- 获取温度(浮点数) (应答并记录)

发 01 03 00 43 00 02 35 DF

返 01 03 04 41 B8 A8 24 11 F1

- 获取压力温度(浮点数) (应答并记录)

发 01 03 00 41 00 04 14 1D

返 01 03 08 42 CB 89 AD 41 B8 A8 24 33 B1

- 获取当前时间

发 01 03 10 09 00 03 D1 09

返 01 03 06 15 01 0B 09 0B 01 0A A6

21年1月11日9:11:01

- 设置当前时间

发 01 10 10 09 00 03 06 15 01 0B 09 1C 20 86 54   (设置当前时间为 21年1月11日 09:28:32)

返 01 10 10 09 00 03 54 CA

- 获取仪器编号

发 FB 03 00 51 00 01 C1 81

返 FB 03 02 00 0D A1 95         (仪器编号 0D)

- 设置仪器编号

发 01 10 00 51 00 01 02 00 03 EB D0   (更改为3 #)

返 01 10 00 51 00 01 50 18       (更改成功后，立即生效)

- 获取温度压力(ASC字符)不延时

发 31 32 37 36

返 24 2B 32 33 2E 30 38 32 2C 31 30 31 2E 37 36 38 0D 0A  ($+23.082,101.768)

- 获取温度压力(ASC字符)延时30~50ms

发 31 32 38 36

返 24 2B 32 33 2E 30 38 32 2C 31 30 31 2E 37 36 38 0D 0A  ($+23.082,101.768)

- 获取温度压力延时30~50ms浮点数

发31 32 38 37

返 01 03 08 42 CB 89 AD 41 B8 A8 24 33 B1

- 获取温度压力延时30~50ms整数扩大1W倍

发31 32 38 38

返 01 03 08 00 0F 87 59 00 03 85 A5 3A 46

- 任务工作时，记录数据同时发送数据格式：

01 03 08 42 CB C4 AB 41 AE BE 9B 1A 78

第4-7个字节表示压力（101.884）第8-11个字节表示温度（21.843），均为浮点数，最后两个字节为校验位。

- 如需外部加电后就进入主动发送数据模式，需要通过设置软件来设置发送时间间隔和发送数据格式，发送时间间隔分为 0.25S、0.5S、1S、10S、30S、60S ，数据格式分为：ASCII字符、MODBUS、异或校验三种。

- 发送命令（31 32 37 35）返回工作电压和降压后的电压。

- 发送命令（31 32 31 36）设备重启，设置任务工作状态，该命令无效。

说明：

1外部电源输入电压范围为 5.5~30V，过高的输入电压值，可能会造成仪器永久损坏。

2 仪器内部使用3.6V锂氩电池，不可充电，更换电池时注意正负极不要接错，红色正极，黑色负极，错误的连接可能导致仪器永久损坏。

3 设置任务时，可以固定时间间隔、平均值采集模式、大于某设定值时开始、小于某设定值时开始等多种工作模式。其中大于或小于设定值两种模式的触发条件包括485发送获取指令，也就是说在等待开始记录期间，如果接收到485总线获取指令，即表示满足开始记录条件。

4 设置任务的记录数据可以选择压力、温度或者两者都记录。

5 没有设置任务时，标记记录的6条命令可以创建新的文件记录，每次都记录温度和压力。

6 如果设置了任务，在任务开始工作期间，发送标记记录的6条获取即时数据命令，该时间点的数据会同步存储到正在工作的任务中。从此之后，每次记录数据都将同步记录温度和压力(不论此任务设置记录的是温度或者是压力)。

7 设置任务时，需要设置任务开始时间，该时间必须在当前时间之后。结束时间可以不设置，任务开始记录后将一直继续，直到手动停止任务。

8 电池电量为估算值，根据仪器存放时间，电池自放电大小，环境湿度等因素有关。当软件提示电池电量即将用尽时，必须尽快更换电池。

9 仪器每记录大约100组数据后，可能会记录一下仪器的工作电压，该电压值为仪器内部稳压之后的工作电压值，不是电池电压，也不是外接输入电压值。

10 更换新电池时，取下后要等待半分钟再装上，以等待内部存储器放电完毕。更换新电池后，仪器将重新累计电池工作次数，剩余电量将恢复到100%。

11 当外部电源断电后，由于485总线可能会存在干扰信号，引起不必要的信号处理，会额外增加部分电池功耗，所以在外部电源断电后，尽量拔掉连接信号线。

12 当通过外部485总线向设备发送指令没有响应时，可以通过主控软件连接仪器，查看仪器地址编号是否正确，仪器地址编号范围 1~127 号。也可以通过命令9获取仪器编号。

13 如果仪器由于意外造成通信不正常，可以把电池取下，等待10秒后再接上电池，重新连接。

14 装备外套筒时用力不要太猛，以免划伤O圈。

15 清洗传感器探头时，千万不能用硬物触碰到膜片表面，以免造成仪器永久性损坏。

注：

仪器分为两大类，第一类内部无电池，带有引出线缆，第二类内部有可以更换的电池，具有自动工作功能，上面提到有关电池部分，均指第二类仪器。